## Slide 1: Nano DSC安装操作培训
非常感谢选择TA产品

## Slide 2
第一章 Nano DSC开关机顺序

## Slide 3: Nano DSC 开机顺序
打开仪器控制电脑，待其完成开机过程；
打开仪器背部的电源开关，此时可以看到仪器前面的LED电源指示灯亮起，如下图：

## Slide 4: Nano DSC 开机顺序
从控制电脑上双击“DSCRun”，如右面图标；
控制软件打开后即可看到如下所示的界面；
仪器开机后，稳定时间需要至少1小时。

## Slide 5: NANO DSC 关机顺序
如果仪器在5天以内还会使用，可将Nano DSC和控制电脑保持在开启状态，在Cell中装上去离子水，设置在25 ℃待机；
也可以在Cell中装上去离子水，然后设置试验方法，使用1℃/min的升降温速率，压力设置为3个大气压，让仪器在规格温度范围内重复进行升降温扫描。推荐使用此方法待机。
如果5天以内不再使用，则可关闭仪器电源：
关闭控制软件；
将仪器Cell清理干净；
关闭仪器电源。

## Slide 6
第二章 Nano DSC简介

## Slide 7: Nano DSC简介
TA仪器的Nano DSC可用来测定生物大分子溶液的绝对热容；
DSC: Differential Scanning Calorimeter，示差扫描量热仪，Nano DSC是一种固定Cell的示差扫描量热仪，样品直接装入仪器的Cell中。
该仪器为功率补偿型DSC，有Platinum Capillary和24K Gold Cylindrical的两种类型的Cell可供选择。

## Slide 8: Nano DSC简介
Platinum Capillary Cell
R: Reference Cell,参比Cell
S：Sample Cell,样品Cell

## Slide 9: Nano DSC简介
24K Gold Cylindrical

## Slide 10: Nano DSC规格
温度范围：常规型的规格温度范围为-10~130℃，高温型配置为-10~160℃；
升降温速率：可控升降温速率为0~2 ℃/min；
炉池容积(Cell Volume)
Platinum Capillary Cell 0.30 ml
24K Gold Cylindrical 0.33 ml
Pressure Handle加压范围：0~6 atm

## Slide 11: Nano DSC简介
Nano DSC应用包括：
生物大分子溶液的构象变化(Conformation)和溶剂化（Solvation）；（绝对热容）
生物大分子稳定性（蛋白质变性）
生物大分子结构（域组织，Domain organization）
生物工程（突变体蛋白, Mutant proteins)
配体相互作用（药物与蛋白质或核酸的结合）
膜结构（酯双层膜，膜蛋白）
多核苷酸（螺旋-卷曲转变，helix to coil transition)

## Slide 12
第三章 Nano DSC试验过程

## Slide 13: Nano DSC试验过程
Nano DSC试验过程通常包含如下步骤：
准备缓冲溶液（Buffer）和生物大分子溶液(Sample)
进行基线扫描试验（Buffer Baseline Scan）和样品试验(Sample Scan)
清理Cell
数据分析

## Slide 14: 准备缓冲溶液
通常使用水相缓冲溶液稀释生物大分子溶液，该缓冲溶液通过其中的强电解质（如NaCl，KCl）来调节离子强度。缓冲溶液的制备步骤如下：
称取适量的弱酸或弱碱放入一定体积的高纯水中；
通过向以上溶液中加入强酸（如ＨＣＬ）或强碱（如ＮａＯＨ）将其ＰＨ值调节到期望的值。通过在Sample Cell和 Reference Cell中加入缓冲溶液进行一次试验扫描，得到Buffer Baseline。同时，该缓冲溶液还用于制备和透析蛋白质（或核算）溶液。

## Slide 15: 准备缓冲溶液
通常一次需要制备１升以上的缓冲溶液，用于Ｎａｎｏ ＤＳＣ试验的缓冲溶液需满足如下条件：
该缓冲溶液的ｐＫａ值与温度无关；
缓冲溶液中的酸质子化过程所放出的热Delta H（热焓）值应该比较小；
缓冲溶液中的所有成分在试验温度范围内的热稳定。（缓冲溶液在受热时不能沉积或者变色）

## Slide 16: 制备生物大分子溶液
对于特定样品，选择合适的测试浓度，以通过试验得到最好的热动力学信息。常用浓度为0.2~0.5mg/mL,，也可从相关文献中找到参考值；
对于Cylindrical Cell，每次试验最少需要0.5mL的的样品（如蛋白质）溶液，Capillary Cell则最少需要0.64mL。试验用蛋白质溶液可以直接制取或通过稀释浓溶液到期望浓度得到。在试验前通常使用Buffer对蛋白质溶液进行透析，然后用透析液作为参比，可以得到最佳试验结果。
生物大分子越纯净，Nano DSC的测试灵敏度越高，因此试验前对大分子溶液进行纯化可以得到更好的测试结果。
在对热容数据进行热动力学分析时，需要知道生物大分子的分子量，溶液浓度和oligomerization状态。

## Slide 17: Buffer和样品溶液脱气
如果试验过程中，Cell内部的溶液产生气泡，则会对测试数据产生很大的干扰，因此试验前，需对测试用Buffer和Sample溶液进行脱气。
脱气使用随配的脱气装置，通常使用15~25inches Hg的真空度将溶液脱气10~15分钟，温度通常设置为25 ℃。

## Slide 18: 进行基线和样品溶液试验
使用Nano DSC测试一个样品，通常需要进行两次试验扫描：Buffer Baseline Scan和Sample Scan，两次试验使用相同的试验方法，Cell装载的溶液情况如下：
Buffer Baseline Scan
Sample Cell: Buffer或用于蛋白质透析后的Buffer
Reference Cell: Buffer或用于蛋白质透析后的Buffer
Sample Scan
Sample Cell: Buffer或用于蛋白质透析后的Buffer
Reference Cell: 样品溶液，如透析纯化后的蛋白质溶液

## Slide 19: 加样过程
在进行这两个试验前，需要将相关待测液体加入到Nano DSC的Sample Cell和Reference Cell中，根据Cell的类型，加样过程分别如下所述。

## Slide 20: Cylindrical 型Cell加样过程
加样过程对于Nano DSC试验至关重要，需特别细心：避免在加样品过程中引入气泡，因为即使很小的气泡，也会对试验过程产生很大的干扰，得到很奇怪的难以解读的数据。
Cylindrical型Cell的加样过程需要使用仪器随配的1mL的Hamilton注射器，过程如下：

## Slide 21: Cylindrical 型Cell加样过程
确保Sample Cell和Reference Cell清洁，使用注射器取0.5mL的Buffer，先往Reference Cell加样,方法如下：
将注射器针头向下轻轻插入Reference Cell中，直到感觉到针头触碰到了Cell的底部，如下图：

## Slide 22: Cylindrical 型Cell加样过程
向上轻轻抬起注射器，每次约1/16英寸，然后轻推注射器，直到从Access tube处可看到溶液。
此时使用注射器慢慢抽取约0.1mL的待测溶液，然后再注入，这样重复几次，确认Cell中没有气泡。
确认没有气泡后，慢慢从Cell中把整个注射器向上提，同时轻推注射器向Cell中加溶液，以防止针头向上抽取时有气泡产生。
当以上过程结束时，Cell上部的Reservoir的液面位置应该在其高度一半。
重复以上过程，将Sample Cell加上所需溶液。

## Slide 23: Capillary型Cell加样过程
Capillary型Cell加样时，需要如下工具：
Micropipetter Pipetter Tips Silicon Tube

## Slide 24: Capillary型Cell加样过程
加样过程对于Nano DSC试验至关重要，需特别细心：避免在加样品过程中引入气泡，因为即使很小的气泡，也会对试验过程产生很大的干扰，得到很奇怪的难以解读的数据。
加样前将Micropipetter的Volume调节到800-1000uL范围内，对于经验丰富的操作者，也可以调节在0.65mL.

## Slide 25: Capillary型Cell加样过程
确保Cell清洁，可使用低压氮气将Capillary Cell中的一些残留吹出。
准备DSC Cell加样和清洁所用的Micropipetter Tips：将大约0.5-in长的硅胶管装在Tip上，如下两图：

## Slide 26: Capillary型Cell加样过程
为避免在加样过程中气泡产生，建议在Cell中装满高纯水的情况下待机，在加样前将水清理出，然后马上加样。目的是避免Cell内表面处于完全干燥状态，导致加样过程中产生气泡。
先加Reference Cell，将一个Micropipetter tip安装在Reference Cell毛细管的一端，然后将另一个Micropipetter tip装在移液器上，取最少650uL的参比溶液（如Buffer Dialysate)。
通过硅胶管将移液器连接到Reference Cell毛细管的另一端，如右图。

## Slide 27: Capillary型Cell加样过程
轻轻的按动Micropipetter，将Buffer加入到Reference Cell中，直到看到Reference Cell另一端的Micropipetter tip里有液体出现，此时用一只手控制移液器，另一只手握着另一支移液器管头，轻轻推、放移液器，从管头里观察所加溶液中是否有气泡。
重复几次确认没有气泡后，用握住移液器管头的手的大拇指封住移液器管头的顶部，然后将移液器和移液器管头同时从Reference Cell上拔出。
使用上述同样的方法，向Sample Cell中添加溶液。

## Slide 28: Capillary型Cell加样过程
将Reference Cell和Reference Cell的一端，各加上一个仪器随带的塑料盖子，如下页图片所示；
清理毛细管Cell外任何漏出的液体。

## Slide 29: Cell加压和气泡检测
待Sample Cell和Reference Cell都装上所需液体后，将Pressure Handle盖上并旋紧，如下图；
注意此时先不要加压。

## Slide 30: Cell加压和气泡检测
确保仪器已开机1小时以上，DSC Run软件已打开，点击进入软件的Monitor界面。等待仪器平衡，观测软件界面右上方的热流信号数值，直到其个位数处于稳定状态。

## Slide 31: Cell加压和气泡检测
点击软件上的Tools>Runtime variables，将压力设定在3个大气压。
点击升压按钮，同时通过Monitor观察升压过程中热流信号的变化情况：
如果加样过程冲产生了气泡，则升高到设定压力3个大气压时，热流信号的变化较大（如超过30uW）；
如果出现以上情况，则需要将压力降下来，重新装载样品；
如果热流信号变动比较小，则可设定试验方法，开始试验。

## Slide 32: Nano DSC Cell的清洁
当每一个实验序列（包括一个Buffer Baseline Scan，一个样Sample Scan结束后，必须对Reference Cell和Sample Cell进行清理。
大多数情况下都可使用甲酸溶液对Cell进行清理，过程如下：
等待仪器待机情况下温度处于20-30摄氏度之间，然后将压力降到0，取下Pressure Handle.
如果是Cylindrical型cell，用注射器将样品直接从Cell中清空；
如果是Capillary型Cell,先将其上的盖子取下，然后使用移液器或脱气装置将Cell清空
在Cell中加入50%的甲酸溶液，在Pressure Handle不安装的情况下，以1摄氏度/min的升温速率从25摄氏度升温到80摄氏度运行一个升温试验。

## Slide 33: Nano DSC Cell的清洁
当以上升温扫描结束，仪器回到25摄氏度后，清空Cell中的液体，并使用高纯水润洗任何可能被污染的地方。
根据仪器Cell的不同类型，选择如下方法使用高纯水再次清洗Cell。

## Slide 34: Cylindrical型Cell的清洗
装上如下图所示的清洗工具，借助脱气装置，使用约1L的高纯水清洗Cell.

## Slide 35: Capillary型Cell的清洗
Capillary型Cell使用高纯水清洗时候的连接方式如下：

## Slide 36
第四章 Nano DSC控制软件

## Slide 37: DSCRun软件界面
双击控制电脑桌面上的控制软件图标 ，打开如下控制软件界面：

## Slide 38: Setup界面
Experiment Setup: 选择升/降温（Scanning）或恒温（Isothermal）试验，试验温度范围，升降温速率。
Pressure Parameters:可选择的加压方式包括None（不加压），set pressure once, constant pressure，或根据需要自定义加压方式。
Runtime Variables：用于设定数据采集频率。
Experiment：设置测试溶液浓度，样品分子量等信息。

## Slide 39: Monitor界面

## Slide 40: Data Tab

## Slide 41: System Tab

## Slide 42: 测试的软件操作过程
按照前述方法加样，待仪器热流信号稳定后，在Pressure Parameters中设定所需压力，然后点击加压，同时通过Monitor界面观测热流信号波动，以确认气泡情况；
确认没有气泡后，通过Experiment Setup设定温度和压力条件，然后点击Add Series按钮将方法添加到试验的Step中，每一次试验可以设定多个Step，如先升温，再降温。
设定好实验方法后，点击开始按钮，在弹出的对话框中选择数据保存路径和数据保存名称，确定后仪器即开始执行实验。

## Slide 43
第五章 数据分析

## Slide 44: NanoAnalyze数据分析软件
双击电脑桌面上的分析软件图标 ，打开数据分析软件Nano Analyze，界面如下：

## Slide 45: 数据分析过程
点击File，选择Open,即可选择打开数据文件，可将Buffer Baseline 、Sample数据同时打开；
注意在对话框的右下方文件类型中选择All Files，才可显示不同类型的数据文件。

## Slide 46: 数据分析过程
打开数据后如右图，在控制软件左上方的Data栏里即显示所打开的数据文件。

## Slide 47: Data栏原始数据
点击左边Data栏中数据名左边的按钮，可显示该测试中所包含的所有的Step(Scan)，点击相应的Scan，在右边的Data栏中可看到相应的原始数据。

## Slide 48: Analysis
点击Analysis，即进入分析界面，包含MHC Correction, Integration Baseline, Modeling, Statistics。

## Slide 49: MHC Conversion
Scan Blank：可以使用鼠标左键从左边Data栏中将相应的Buffer Baseline Scan直接拖动到此位置（Drop blank here)，以扣除基线；
Volume：Sample Cell容积，对于特定型号仪器该值恒定；
MW：分子量
PSV：Partial Specific Volume，对于大多数蛋白质，此值为0.73；
Convert to MHC: 转化为摩尔热容（Molar Heat Capacity）
Concentration：浓度

## Slide 50: 选择积分区域
移动十字形光标到数据图形左边积分起点，然后按住鼠标左键，向右拖动，选择积分区域，选择好后放开鼠标，如下图：

## Slide 51: 选择积分区域
点击Integration Baseline选项卡，如下图，点击界面上的“+”选择添加一个基线：Sigmoidal Baseline适用于大部分蛋白质样品；
若选择Add Intersection，可通过分析得到蛋白质起始点变性温度。

## Slide 52: 选择积分区域
选择添加某一Baseline类型后，在图形上从左到右按住鼠标左键拖动选择范围，选好后放开鼠标，在图形上即可看到Pre（前基线）和Post（后基线）范围图标，通过调整Pre和Post的Adjustment Notes，可调整前基线和后基线；

## Slide 53: 选择积分区域
Pre和Post的位置和范围也可以通过拖动范围条和界限来进行调整；

## Slide 54: 选择模型进行拟合
点击软件上的Modeling选项卡，即可进入到软件的模型拟合功能。
Variable Constraint：可选择Narrow, Normal, Wide，为参数变化范围；
Fit Tolerance：拟合精度，Precise，Close，Approximate。
Stop at local min: If desired, place a check mark in the box so that during the fitting, when the first local minimum is reached, the fitting iterations will stop at the min.

## Slide 55: 选择模型进行拟合
点击界面上的“*”,选择拟合用模型，选中所需模型，如下图，模型后面的“-，+”点击增加相应的数值，对应所需拟合数据的峰的个数。

## Slide 56: 选择模型进行拟合
Two State：通常用于具有单个转变峰的试验结果；
Two State Scaled：Typically used for single transition peaks and particularly useful in adjusting protein concentrations in the cell;
General: Typically used for single transition peaks when calculation for heat capacity is required.
Gaussian:

## Slide 57: 选择模型进行拟合
选中Subtract Baseline，然后点击Start Fit 即开始拟合，此时图上即实时刷新拟合计算得到的热动力学数据。

## Slide 58
第六章 脱气装置简介

## Slide 59: 脱气装置

## Slide 60: 脱气装置前方
脱气腔体
温度控制部分
触控屏幕
设置温度，搅拌速度，真空度，定时

## Slide 61: 脱气装置后方
Cleaning Port
电源开关
Pump Exhaust Port

## Slide 62
第七章 Nano DSC常规维护

## Slide 63: Balance和Residual Scan
Balance和Residual Scan可改善Nano DSC基线，对实时观察实验数据特别有用。DSC试验并不要求十分平直的基线，当从Sample run中扣除Baseline后，基线的偏移被去掉；
运行水/水扫描，如果基线偏移不在±100 微瓦范围时，需要进行该类扫描；
因Sample和Reference Cell不可能完全相同，所以需要进行Balance Run，Balance Run得到一条基线，它是当S和R装有热容相同的样品时候所产生的接近于0的热流信号；

## Slide 64: Balance和Residual Scan
Balance Run有助于提高仪器的基线性能，为进一步的改善，可以进行Residual scan。该扫描只具有修饰作用，用来调节仪器基线的线性，使仪器显示一个接近于0的基线信号；
将样品扫描数据扣除基线数据，得到真实的样品热容数据；
进行Residual Scan时，使用和试验相同的温度范围和扫描速率；

## Slide 65: Balance和Residual Scan过程
将Reference和Sample Cell装上脱气的去离子水，选择Tools/Balance Cells，则DSC将进行一个从0到130℃的扫描（大概需要五个小时), 试验结束后，保存数据；
等待Cell平衡，选择Tools/Residual Database，去掉以前的Residual数据，点击Add添加新的Residual Scan，0～130℃，1 ℃/min，试验完成后保存。
注意：可以只运行Balance而不进行Residual试验，试验所使用的Scan Rate必须和已保存的Balance扫描的Scan Rate相同，否则需要重新扫描Balance。

## Slide 66: O形圈清理
Cell顶部Access Flange上的O形橡胶圈，有时需要取下来进行清理，清理时注意避免将其划伤或弄变形；
清理干净后，可涂上真空脂再安装好。
维护的目的保持其密封性能，维持Pressure Handle的加压性能。

## Slide 67: Cell的清理
在正常使用中，不同的样品之间推荐使用50％的甲酸溶液进行清理：将Cell中装上该溶液，运行25～75℃的扫描，回到待机温度后用约1L的水进行冲洗；
如果在水扫描中认为其中有其它样品沉积，可按如下程序进行彻底清理；

## Slide 68: Cell的清理
蛋白质沉淀：使用胃蛋白酶溶液
准备NaCL浓度为0.5M，乙酸浓度为0.1M，胃蛋白酶浓度为0.1mg/mL的溶液；
将该溶液置于Cell中至少三小时，温度为30℃；
退出DSCRun软件，然后用1～2L的去离子水冲洗Cell；

## Slide 69: Cell的清理
矿物质沉淀：氢氧化钠溶液，然后甲酸溶液
制备4.0M的氢氧化钠溶液，将它置于Cell中，2℃/min从25℃扫描到90 ℃，在90 ℃保持一夜，退出DSCRun软件，然后用1～2L的去离子水冲洗Cell；
准备50％的甲酸溶液，装入Cell， 2℃/min从25℃扫描到65 ℃，然后在65 ℃保持20分钟，退出DSCRun软件，然后用1～2L的去离子水冲洗Cell。

## Slide 70: Cell的清理
脂或油
将Cell中装上HPLC级的四氢呋喃， 2℃/min从25℃扫描到50 ℃，然后在50 ℃保持20分钟；
退出DSCRun软件，用100mL的Sopy water冲洗（如SDS溶液）；
然后用1～2L的去离子水冲洗Cell。

## Slide 71: 联系我们
公司地址：
上海总部 地址：上海漕河泾开发区钦州北路1198号82号大厦16楼 邮编：200233 电话：021-34182000 传真：021-64951999
北京办事处 地址：北京市朝阳区铜牛国际大厦光华路15号院2号楼9层 邮编：100026 电话：010 52093842 传真：010-52932280
广州办事处 地址：广州市荔湾区中山七路50号西门口广场1707-08室 邮编：510170 电话：020-28296555 传真：020-28296556

## Slide 72: 联系我们
技术支持联络专线
热分析技术上海专线
电话：021-34182135 Email: Chinasupport@tainstruments.com
热分析技术北京专线
电话: 010-52093842 Email: Chinasupport@tainstruments.com
流变技术专线
电话: 021-34182137 Email: Chinasupport@tainstruments.com
热物性技术专线
电话: 010-52093843 Email: Chinasupport@tainstruments.com
微量热技术专线
电话: 021-34182138 Email: Chinasupport@tainstruments.com
耗材专线：
电话: 021-34182118 Email: jzhang@tainstruments.com

## Slide 73: 网络在线培训 E training
http://www.tainstruments.com.cn/main.aspx?id=129&n=3&siteid=12

## Slide 74: 理论应用培训课程
http://www.tachina.net/items.aspx

## Slide 75: Thank You