岛津6300C原子吸收火焰操作规程

一、开机步骤

- 打开抽风机开关，先开乙炔气，主阀一圈半，次级输出压力0.09-0.1Mpa。

- 开空气压缩机，输出压力0.35-0.4 Mpa。

- 打开主机电源。

二、运行软件。

1、点击桌面“WIZAARD” 图标，在注册ID中输入admin，单击确定，进入软件后单击“元素选择”. 单击ok

2、点“连接”，电脑与仪器建立通信，开始执行初始化。

（一）安全提示，操作人员检查以下五项：

A）乙炔主表不低于0.5兆帕。B）燃气出口压力0.09（不超过0.12）助燃0.35（不超过0.4）；C）每次开机时，检查气管、废液管是否漏气漏水；D）检查废液罐是否有水（必需有水）；E）检查废液管不要插到液面以下。

（二）选择元素

单击“选择元素”。选择需要测定的元素元素，并勾选“火焰”和“普通灯”，点击“确定”。

（三）编辑参数

选中需要测定的元素后，单击“编辑参数”出现其设置窗口，可依次对“光学参数”、“重复测定条件”、“测定参数”、“工作曲线参数”和“燃烧器/气体流量设置”进行设置，设置完成后点击确定。

“光学参数”页可设置波长、狭缝、点灯方式、灯电流后，勾选“点灯”，点灯完成后，执行“谱线搜索”。

“重复测定条件”可设置空白、标准、样品以及校正斜率标样的重复测定次数。

“测定参数”可设定测试过程中的重复次序，预喷雾时间等。设置好以上五项内容后，点击“确定”，选下一步，进行制备参数设置，可分别对“标准曲线设置”和“样品组设置”进行编辑。编辑完成后，点击“下一步”，选择“连接发送参数”。点击“下一步”再次确认“光学参数”设置条件。

（四）测量

窗口显示实时图、 最近四次吸光值图、  标准曲线图 、与测得数据表格。

1、点火：同时按住黑白两个按钮几秒钟，直至火点着，松手放开。

2、待显示数据稳定后，点自动调零。

3、进1%硝酸样，待显示数据稳定后，点空白（blank）测空白值。

4、依次进标准样，数据稳定后，点开始（start）测量，得到标准曲线。

5、放入待测样品，数据稳定后，点开始（start）测量，得到所求值。

6、测试完成后，吸取纯净水10min，对燃烧器等进行清洗，

三、关机步骤

- 实验完毕，用纯净水冲洗进样管10min。

- 关闭软件。

- 在主机不关的情况下关乙炔钢瓶，然后按排气键（Purge）排乙炔气至减压阀指针为零。

- 关闭空压机电源，将空压机气缸中的剩余气体放空。如果在放气过程中发现有水随着气体喷出，请将空压机气缸充满气后，重新放气，并重复操作，直到将气缸中的水排净为止。

- 关抽风机，关主机电源，并登记使用姓名和导师姓名。