qTOWER 2.2 荧光定量PCR仪

中文操作说明

德国耶拿分析仪器股份公司

德国耶拿荧光定量PCR仪qTOWER2.2操作说明

- 插上仪器电源线，打开仪器背部的电源开关，仪器前面指示灯显示红色，此时仪器为待机状态。用手指轻触指示灯圆形键一秒钟（注意，不要使劲按），手指拿开后指示灯由红色变为绿色，此时仪器为工作状态。

- 打开电脑桌面qPCRsoft1.1软件，检查仪器是否与电脑连接成功。如图所示，软件左下角显示“Connected with qTOWER 2.0/2.2”，表明仪器与电脑连接成功，可进行后续操作。如果显示“No connection with qTOWER 2.0/2.2”则需要检查数据线连接是否正常。

- 仪器初始化：点击菜单栏“Extras“中的“Device initialization”，仪器会自动初始化，结束后没有报错提示。若屏幕显示有报错，请联系耶拿公司。

- 新建程序：单击如图箭头所示菜单栏中“New”，打开一个新的程序，出现下图界面。

若想打开已保存的PCR程序template，则直接点击旁边的功能键，打开相关文件夹，选择所需的程序，无需修改的话，可直接运行程序。

若想打开先前的一个含有结果的程序，则直接点击功能键，打开一个project文件。

template：指的是程序中的参数设置部分，即setting中的内容。

project：指的是包括参数设置、检测结果在内的所有内容。

- Setting中共四个子界面，用于PCR运行前的参数设置。

General可设置文件名Title, 操作者名Operator, 备注信息Comment，这些信息也可不填。

- Setting中Thermal Cycler设置PCR反应程序，可通过键盘上的“上下左右”键快速移动设置位置。热盖温度最高可设110℃，时间“m:s”一栏，若设1min，请输入100。在需要检测信号的步骤前点击“scan”栏，出现绿色光标。

- 如果需要设置温度梯度，先选中需要温度梯度的那一行程序（粉红色底色），再点击表格下面的Gradient。

温度梯度有两种设置方式，一种是Linear（线性）。如右图所示，在Temperature中输入想要设定的温度（如：设置55.0℃，则第6列温度设置为55℃），在Increment中设置两列之间的温度差（如，设置1.0℃）。那么4-9列温度梯度呈线性分布，1-3列和10-12列随机分布。

温度梯度的另一种方式是Margin（随机）。如右图所示，分别设置Temp. Column 01（50.0℃）和Temp. Column 12（60.0℃），那么温度梯度在50.0℃-60.0℃之间随机分布。

- 熔解曲线：点击表格下面的Melting curve，设置Start temp（起始温度）和End temp（终止温度）。设置完成后，勾选active，则程序会在PCR结束后自动添加熔解曲线检测。

- Seting中Scan，点击所需的荧光染料扫描通道对应的“measurement”即可选择检测通道，可选择多个通道做多重PCR检测。

Gain是检测器的增益值，可根据样品信号的强弱调整增益值大小（数字越大增益值越大，）

- Setting中Sample设置样品孔定义。软件默认的是96孔全部扫描，建议在PCR开始前不要更改设置，以免漏选、错选而导致信号收集不全。

- 点击Monitoring，再点击，即可开始运行程序。

停止程序

暂停程序

- 程序结束后，在Setting的Samples可以进行样品孔定义。选择需要定义的样品孔范围，在Sample type中选择对应的类型，输入sample name，再点击上面功能键栏中的确定键。

如果样品是标准品，必须在target表格中的 conc.（标准品浓度）中设置标准品浓度，unit中可设置浓度单位。

- 程序结束后，为防止数据丢失，请尽快将结果保存下来。点击菜单file中的“save project as”，将文件保存到相关文件夹中。

若万一没有保存下来，点击“open autom.saved project”，可打开最后一次运行的程序及结果。

- 分析数据结果，点击Analysis。选择所需的分析方法，如绝对定量“Absolute quantification”，熔解曲线“Melting curve”，单击上面功能键中的，出现右侧对话框，输入任意字符，点击OK，进入分析程序。

- Analysis中Absolute Quantification（绝对定量），选择Gene of interest（GOI）目的基因的检测通道，即可看到扩增曲线。若想显示log曲线，则点击Threshold右侧的，选择logarithmic。

点击上面功能键中的，软件会自动确定阈值线位置。

- 标准品Ct值、未知样品的Ct值、浓度值等结果可以在扩增图下面的数据表中查看。

- 点击下面Standard curve可看到标准曲线，软件自动计算出相关系数R2、斜率和PCR 扩增效率等数据。

- 点击 Analysis中Melting curve，可以看到熔解曲线图和数据表中的Tm值等。

若有任何售后问题，欢迎联系德国耶拿公司

德国耶拿分析仪器股份公司

地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座503室
电话：010－65543849   65543879
传真：010－65543265   邮编：100027

售后服务热线：400 602 1766

E-Mail：info@analytik-jena.com.cn

中文网址：www.analytik-jena.com.cn

上海办事处 021-54261977                 成都办事处  028－86520070                广州办事处  020-38392865