Foss InfraXact 近红外成分分析仪操作说明

- 开机：开启仪器后面圆形按钮开关，开计算机，点击桌面上“ISIscan”图标，选择用户HZAU,仪器FOOD， 点击“ok”登入软件，仪器进行自检，登入软件后，仪器灯自动打开。仪器需预热30-60min。

- 仪器诊断：仪器预热后需进行诊断，主要包括：性能测试和自检两项。

性能测试：点击 “诊断” 菜单下“性能测试”，在其主界面中“重复的循环”设置10次，点击下面的“运行”即可。每次开机后进行，仪器需通过波长测试、带宽测试、VIS噪音测试和NIR噪音测试后才处于稳定状态，才可以放心使用。其中VIS和NIR噪音测试未通过时，需继续预热15min后重新开始性能测试至全部通过。

自检：仪器在登录软件时，各项检查通过时则不必进行自检，若有些项目显示红色fail信息，则需进行。操作：放入样品杯后，点击“诊断” 菜单下“自检”，即开始运行，自检完成后点击“OK”查看仪器个部件信息。

- 仪器校准：放入标准槽后，双击“Check cell”或点击“Check cell”后点击扫描，进行标准槽扫描，需重复两次。扫描后在结果标签中可显示Fat、Protein和Moisture的含量，两次重复结果范围需在±0.3内。

- 新的样品分析：主要包括新建预测模型和添加产品两个步骤。仪器安装时配有部分原料的模型可用，若使用原料跟模型中给出相同即可用，有时亦需要进行偏差调整或模型重建。若测试原料在模型中找不到同种，则可选择相似一种进行预测模型新建，实验中通过化学方法采集各成分化学值后，通过数据搜集再进行模型重建。

新建预测模型：“描述”菜单下点击“预测模型”，在出现的对话框中，点击“新建”，在“总体”界面中对以下几部分进行编辑：

模型名称：给新建预测模型命名

模型文件名称：点击后面浏览按钮，在软件安装盘内“定标模型”中添加相同或相似原料文件夹中的eqa.文件。

运行方式描述：选择合适的样品杯，如Large cup/small cup/check cell等，使用不同样品杯，预测模型不同，仪器配有的定标模型均为使用Large cup测得。

标准化描述：选择“无”。备注：液体样品：小样品杯+goldreflector

再转到“分析参数”界面比对“方程文件分析参数”和“已注册的分析参数”，如有不对应参数，需点击下面的“参数细节”，添加为对应的成分名称。

预测模型编辑完成后，点击“保存”，仪器会出现序列号提示，点击“确定”即完成预测模型的设定，然后关闭预测模型对话框。

添加产品：在产品树中，点击“Products”鼠标右键，点击“添加产品”，在产品描述中“总体”对话框中，对产品名称、预测模型描述（调用对用的预测模型）、产品代码（每种样品一个代码）、报告描述（可选择单行）、样品编号方式（手动增长）进行编辑即可。点击“保存”，则在products下面可以找到新建的分析产品。

- 样品测定：选择好样品杯（与预测模型中选择相同）、将样品铺平后，放入样品室，双击products下面新建的分析产品或者点击products下面新建的分析产品后点击扫描即可。测定结束后，根据建立的预测模型中的成分表，仪器给出读数和各读数与模型匹配度，每种模型定量范围通过两个参数表征，Global H(GH)与Neghborhood(NH)，GH需在3.0以内，NH需在0.6以内，则表示该模型对于测试原料定量准确，否则需要模型偏差矫正或采集化学值后重新建模。

- 数据导出：分析结果全部导出。点击prodcuts下样品名称，鼠标右键，选择“导出”中“导出结果文件”，[建模时需选择“导出NIR/CAL光盘文件”，实验测得化学值可在结果“lab 值”那列输入，发给仪器公司，进行模型建立]。然后选择导出格式点击确定，即出现设定导出的文件的保存路径和文件名对话框，点击保存。

部分导出：点击某样品，“历史”界面下，选中要导出的数据（表格使用与excel相同），鼠标右键，在菜单中选择“选定样品”。然后在products下面的“selected samples”(为临时数据文件)，鼠标右击选择择“导出”中“导出结果文件”进行数据导出。

- 关机：实验结束后，退出软件，仪器提示是否关闭灯，点击确定。清理样品杯，需用刷子刷干净，如有油性物质，可用擦镜纸，沾少许低浓度酒精进行清洁。清洁后，放置好样品杯，关闭仪器电源和计算机电源即可。登记使用情况。